ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                    «Διαμόρφωση  τμήματος  υπάρχοντος

2η  Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                       ισογείου  Πτέρυγας  «ΤΣΙΜΠΙΔΗ»  στο

ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                            Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, για τη δημιουργία

νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η αναδιαρρύθμιση και πλήρης διαμόρφωση των χώρων του τμήματος (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ), συνολικής μικτής επιφάνειας 90 μ2 περίπου, του  υπάρχοντος ισογείου της  Πτέρυγας  «ΤΣΙΜΠΙΔΗ»  στο Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, όπως φαίνεται στο σχέδιο (Α1) κάτοψης νέας διαρρύθμισης, για τη δημιουργία νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου (Μ.Τ.Ν.). Στους χώρους του προαναφερόμενου τμήματος μέχρι σήμερα στεγάζονται αρχεία, κλίβανοι του χειρουργείου, εργαστήριο ακουομετρίας, αποδυτήρια και W.C., που προγραμματίζεται να μεταφερθούν σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου.

Με την προτεινόμενη διαμόρφωση αναπτύσσεται η νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γεν. Νοσοκομείου – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ δυναμικότητας 5 κλινών με τους αναγκαίους υποστηρικτικούς χώρους.

Συγκεκριμένα εξασφαλίζονται:  1 αίθουσα αιμοκάθαρσης 4 θέσεων

1 μονόκλινος θάλαμος ασθενών με θετικό

1 γραφείο Ιατρών - εξεταστήριο

1 είσοδος - αναμονή

1 χώρος της μονάδας επεξεργασίας νερού

(απιονιστής – αντίστροφη όσμωση)

1 W.C.  ΑΜΕΑ

1 W.C. προσωπικού

Οι επεμβάσεις στους υπάρχοντες προς διαμόρφωση χώρους συνίστανται κυρίως σε :

α) καθαιρέσεις και αποξηλώσεις πλινθοδομών, ψευδοροφών, επενδύσεων τοίχων, επιστρώσεων δαπέδου, ερμαρίων, ειδών υγιεινής, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, αποκαταστάσεις  - μερεμέτια,

β) κατασκευή νέων εσωτερικών τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας,

γ) τοποθέτηση νέων ψευδοροφών πλακών γυψοσανίδας,

δ) επιστρώσεις δαπέδων,

ε) επενδύσεις τοίχων,

στ) κατασκευή νέων ξύλινων εσωτερικών θυρών,

ζ) κατασκευή εξωτερικών υαλοθυρών αλουμινίου,

η) συντήρηση – επισκευή παλαιών παραθύρων αλουμινίου,

θ) κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου εισόδου Μ.Τ.Ν.,

ι) κατασκευή ερμαρίων - πάγκων,

ια) χρωματισμοί τοίχων,

ιβ)  εξωτερική και εσωτερική σήμανση χώρων Μ.Τ.Ν.,

ιγ) κατασκευή νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων,

ιδ) κατασκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στα νέα WC,

ιε) τοποθέτηση ειδών υγιεινής και θερμομικτικών μπαταριών,

ιστ) κατασκευή νέου δικτύου οξυγόνου - κενού στις θέσεις των κλινών αιμοκάθαρσης,

ιζ) τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων,

ιη) εγκατάσταση τοπικών κλιματιστικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης,

ιθ) εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας.

Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

1α. Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Προβλέπεται καθαίρεση του συνόλου σχεδόν των υπαρχουσών δρομικών πλινθοδομών του προς διαμόρφωση τμήματος του ισογείου, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο νέας διαρρύθμισης και καθαίρεση μικρού τμήματος της εξωτερικής τοιχοποιϊας, για τη δημιουργία εξωτ. θύρας εισόδου στη Μ.Τ.Ν..

Οι καθαιρέσεις των πλινθοδομών θα γίνουν με πλήρη επιμέλεια ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές στις εγκαταστάσεις.

1β. Αποξηλώσεις ψευδοροφών

Προβλέπεται αποξήλωση όλων υπαρχουσών ψευδοροφών λωρίδων αλουμινίου (σκελετός και λωρίδες).

1γ. Αποξηλώσεις επενδύσεων – επιστρώσεων

Προβλέπεται αποξήλωση των επενδύσεων εξωτ. τοίχων με πλακίδια στα υπάρχοντα ντους – wc και αποξήλωση των παλαιών επιστρώσεων δαπέδων στους χώρους που διαμορφώνονται τα νέα λουτρά, προκειμένου να επιστρωθούν τα δάπεδα με νέα κεραμικά πλακίδια.

1δ. Αποξηλώσεις κουφωμάτων και κασών

Προβλέπεται αποξήλωση όλων των παλαιών εσωτερικών ξυλίνων θυρών (κάσα – φύλλο) και αποξήλωση δύο εξωτ. παραθύρων αλουμινίου για τη δημιουργία εξωτ. εισόδου.

Οι αποξηλώσεις κουφωμάτων θα γίνει με προσοχή, ώστε όσα είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο και θα μεταφερθούν σε χώρο που αυτό θα υποδείξει. Τα υπόλοιπα που θα κριθούν από το Νοσοκομείο άχρηστα, θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο εκτός Νοσοκομείου, σε χώρο επιτρεπόμενο από τις Αρχές.

1ε. Αποξηλώσεις ερμαρίων

Προβλέπεται αποξήλωση όλων των υπαρχόντων ερμαρίων από τα αποδυτήρια.

Οι αποξηλώσεις ερμαρίων θα γίνει με προσοχή, ώστε όσα είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο και θα μεταφερθούν σε χώρο που αυτό θα υποδείξει. Τα υπόλοιπα που θα κριθούν από το Νοσοκομείο άχρηστα, θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο εκτός Νοσοκομείου, σε χώρο επιτρεπόμενο από τις Αρχές.

1 ε. Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων.

Αποκαταστάσεις - μερεμέτια

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων πλινθοδομών και αποξηλώσεων κουφωμάτων, ψευδοροφών, ερμαρίων, δαπέδων, εγκαταστάσεων κλπ , θα απομακρυνθούν από το χώρο του Νοσοκομείου μέσα σε κατάλληλες σακούλες και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα επιτρέπεται από τις αρχές.

Θα γίνουν όλα τα αναγκαία μερεμέτια και αποκαταστάσεις, ώστε οι χώροι να παραδοθούν χωρίς ελαττώματα και κακοτεχνίες, καθαροί, έτοιμοι για χρήση.

Όλες οι αναγκαίες αποξηλώσεις και καθαιρέσεις θα γίνουν με τρόπο που να μην διαταράσσεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

- ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

2α. Χωρίσματα κοινής γυψοσανίδας

Όλα τα εσωτερικά διαχωριστικά τοιχοπετάσματα, που προβλέπονται για την υλοποίηση της νέας διαρρύθμισης, κατασκευάζονται από διπλή (τύπου 2+2) κοινή γυψοσανίδα πάχους 12.5 mm εκατέρωθεν μεταλλικού, γαλβανισμένου,  στραντζαριστού σκελετού, σχήματος Π. Το συνολικό πάχος των τοιχοπετασμάτων θα είναι 12.5 cm. Ο σκελετός θα περιλαμβάνει οριζόντια στοιχεία στο δάπεδο και την οροφή (στρωτήρες διαστ. 75x40 mm) και κατακόρυφα (ορθοστάτες διαστ. 75x50 mm) που θα τοποθετούνται ανά 0.60 m. Ο σκελετός θα στηρίζεται στο δάπεδο και στην οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικά ελάσματα. Οι ορθοστάτες θα πρέπει να είναι ενιαίοι σε όλο το ύψος τους χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται στο σκελετό ανά 0.40 m.

Στις παραστάδες των θυρών και των εσωτ. υαλοστασίων, για τη στήριξη της κάσας, χρησιμοποιούνται μεταλλικοί ενισχυμένοι ορθοστάτες από προφίλ λαμαρίνας σχήματος Π , διαστ. 40Χ75Χ2 mm., στις πλευρές του ανοίγματος σ΄ όλο το ύψος του τοίχου. Ο αρμός των γυψοσανίδων δεν πρέπει να διαμορφώνεται σε συνέχεια του ανοίγματος της πόρτας. Η ένωσή τους πρέπει να γίνεται πάντα σε ενδιάμεσο ορθοστάτη στο υπέρθυρο.

Στα σημεία όπου διέρχονται εγκαταστάσεις (κλιματισμού κλπ) οι γυψοσανίδες θα κόβονται ανάλογα και θα τερματίσουν στις εγκαταστάσεις.

Στους αρμούς των γυψοσανίδων πρέπει να τοποθετηθεί υαλοταινία.

Εσωτερικά τα διαχωριστικά θα έχουν πετροβάμβακα 5 cm.

Στην επαφή των διαχωριστικών με τις ψευδοροφές τοποθετείται αλουμινένια περιμετρική γωνία, διαστ. 27Χ35Χ0.6 mm.

Στις εξωτερικές γωνίες των διαχωριστικών από γυψοσανίδα θα τοποθετηθεί προστατευτική γωνία από αλουμίνιο , πάχους 3 mm. , ύψους 1.50 m.

2β. Χωρίσματα άνθυγρης γυψοσανίδας

Τα διαχωριστικά τοιχοπετάσματα των χώρων υγιεινής και του χώρου εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας νερού, θα κατασκευαστούν από διπλές άνθυγρες γυψοσανίδες και κατά τα λοιπά όπως παραπάνω.

Όπου προβλέπεται ανάρτηση ειδών υγιεινής ή άλλου εξοπλισμού, θα τοποθετηθεί εσωτερικά στο υπάρχον διαχωριστικό από γυψοσανίδα, ειδική κατασκευή από προφίλ ενισχυμένης λαμαρίνας τετραγωνικού σχήματος.

3.  ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

3α. Ψευδοροφές από πλάκες γυψοσανίδας

Σε όλους τους χώρους της Μ.Τ.Ν. (πλήν των χώρων υγιεινής και του χώρου εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας νερού), όπου υπάρχουν παλαιές ψευδοροφές λωρίδων αλουμινίου, αυτές θα αποξηλωθούν   (σκελετός ανάρτησης και λωρίδες), θα τοποθετηθούν νέες ψευδοροφές διακοσμητικές, επισκέψιμες, φωτιστικές, από έτοιμες τυποποιημένες πλάκες γυψοσανίδας, επενδυμένες με αντιμικροβιακή βινυλική ταπετσαρία στην εμφανή τους όψη και φύλλο αλουμινίου στην εσωτερική τους πλευρά, τύπου HYGIENA της KNAUF ή ισοδύναμου, πάχους 12 - 13 mm, διαστάσεων 600Χ600 mm, λευκού χρώματος, που τοποθετούνται σε κατάλληλο γαλβανισμένο σκελετό (Τ24) χρώματος λευκού, αναρτημένο από την πλάκα οροφής με μεταλλικές ντίζες, στο ίδιο ύψος (+2.40μ. ) με τη παλαιά ψευδοροφή.

3β. Άνθυγρες ψευδοροφές

Στους νέους χώρους υγιεινής που δημιουργούνται και στο νέο χώρο εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας νερού, αφού αποξηλωθούν οι παλαιές ψευδοροφές, τοποθετούνται άνθυγρες ψευδοροφές πλακών γυψοσανίδας, με φύλλο αλουμινίου στην εσωτερική επιφάνεια, σε ύψος +2.40μ. και κατά τα λοιπά όπως παραπάνω.

Σε όλους τους χώρους όπου προβλέπεται αντικατάσταση των παλαιών ψευδοροφών, θα γίνει αποσύνδεση των υπαρχόντων στομίων κλιματισμού – εξαερισμού και επανατοποθέτησή τους στις νέες ψευδοροφές .

4.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

4α. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια

Τα δάπεδα στους νέους χώρους υγιεινής θα επιστρωθούν με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια ,μονόχρωμα 1ης ποιότητας, διαστ. 20Χ20 cm, πάχους ≥ 6 mm  κατηγορίας «GROUP 4», με αρμούς πλάτους 2 mm, μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων πλακιδίων.

Τα πλακίδια θα επικολληθούν με ειδική ισχυρή κόλλα στην υπάρχουσα τσιμεντοκονία, που μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων πλακιδίων θα επισκευαστεί και θα εξομαλυνθεί.

Οι αρμοί αφού καθαριστούν καλά , θα γεμίσουν με χρωματιστό αρμόστοκο και στη συνέχεια θα αδιαβροχοποιηθούν με ειδικό υλικό.

4β. Επιστρώσεις δαπέδων με χυτό εποξειδικό σύστημα

Το δάπεδο στο νέο χώρο εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας νερού θα είναι χυτό εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα τριών συστατικών. Επιστρώνεται μετά από κατάλληλη προετοιμασία του υπάρχοντος παλαιού δαπέδου (κεραμικά πλακίδια), σε ενιαία μορφή, σε δύο στρώσεις συνολικού μέσου πάχους 2.5 mm περίπου και παρουσιάζει μεγάλες μηχανικές αντοχές και καλή συμπεριφορά έναντι οξέων, αλκαλίων, βενζίνης, λιπαρών, ελαίων, αλάτων και πολλών διαλυτών. Θα κατασκευαστούν επίσης περιθώρια (σοβατεπί) από αντίστοιχο εποξειδικό σύστημα.

4γ. Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα PVC

Τα δάπεδα όλης της Μ.Τ.Ν., εκτός των χώρων υγιεινής και του χώρου εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας νερού, θα επιστρωθούν με μονοκόμματο ελαστικό τάπητα  χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC), πάχους 2.0 mm, πλάτους 2 m, χρώματος επιλογής του Νοσοκομείου.

Ο τάπητας θα είναι από ομοιογενές PVC τύπου MYSTIQUE PUR, κατηγορίας P,  της κατασκευάστριας εταιρείας POLYFLOR, ή άλλου ισοδύναμου τύπου, θα έχει διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, θα είναι εργοστασιακά εμποτισμένος με επένδυση πολυουρεθάνης, δύσφλεκτος (σύμφωνα με DIN 4102-1 τάξη Β1 & Β2), σημάδια από σβησμένα τσιγάρα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα, θα είναι ανθεκτικός στις χαράξεις (σύμφωνα με ΕΝ 425), θα έχει αντοχή στα χημικά (σύμφωνα με ΕΝ 423), θα προσφέρει ηχομόνωση (max 6 db), θα είναι αντιστατικός, υποαλλεργικός και βακτηριοστατικός.

Ο τάπητας επικολλάται στο υπάρχον δάπεδο (κεραμικά πλακιδία) με ειδική κόλλα με βάση τις συνθετικές ρητίνες τύπου F-BALL F-44, σε αναλογία 350 γρ ανά Μ2, με ειδική σπάτουλα διατομής που ορίζει ο κατασκευαστής. Ακολουθεί πάτημα με κύλινδρο 80 κιλών σε ολόκληρη την επιφάνεια.

Πριν την επικόλληση του τάπητα θα γίνει επισκευή του υπάρχοντος δαπέδου στις περιοχές καθαίρεσης του παλαιών πλινθοδομών και όπου αλλού απαιτείται και διάστρωση με αυτοεπιπεδούμενο εξισωτικό υλικό, για την απόλυτα ομαλή και έντεχνη εφαρμογή του πλαστικού τάπητα. Τα σαθρά τεμάχια του υποστρώματος θα πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με επισκευαστικό υλικό τύπου F-BALL STOP GAP ή άλλου ισοδύναμου. Όπου απαιτείται το υπόστρωμα θα πρέπει να εμποτιστεί με ειδικό αστάρι πρόσφυσης τύπου PRIMER P-131 της F-BALL και στη συνέχεια να ομαλοποιηθεί με αυτοεπιπεδούμενο και ταχείας πήξεως υλικό F-BALL ποιότητας STOPGAP 300. Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα πρέπει  να στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι αρμοί θα κοπούν κωνικά με ειδικό εργαλείο, ώστε το πλάτος του αρμού να μην υπερβαίνει τα 3.5 mm, το δε βάθος να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του τάπητα. Στη συνέχεια οι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι για τάπητα  PVC, τύπου POLYFLOR WELD. Μετά την ολοκλήρωση της αρμοκόλλησης, αφαιρείται η περίσσεια του υλικού του αρμού σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών και η απόλυτη επιπεδότητα φύλλων και αρμών.

Σε όλους τους χώρους που θα επιστρωθούν με πλαστικό τάπητα PVC, θα κατασκευασθεί κοίλο περιθώριο (σοβατεπί) από το υλικό του τάπητα, με ελαφρά καμπυλωμένη γωνία δαπέδου και τοίχου, με χρησιμοποίηση έτοιμου διαμορφωτικού προφίλ, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν ρηγμάτωση του υλικού τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και κατά τη χρήση των χώρων. Για την ικανοποιητική διασφάλιση της αναδίπλωσης του περιθωρίου, το πλάτος δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 10 cm, τόσο στο δάπεδο όσο και στον τοίχο. Ο αρμός του περιθωρίου με το δάπεδο συγκολλάται με την προαναφερόμενη μέθοδο θερμικής συγκόλλησης και για την προστασία της ακμής του περιθωρίου θα τοποθετηθεί με νεοπρενική κόλλα ειδικό προφίλ (καπάκι) από PVC.

Μεγάλη προσοχή και επιμέλεια θα δοθεί στη συναρμογή των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών των περιθωρίων ώστε να μην υπάρχουν κενά.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης του τάπητα και των αρμοκολλήσεων, το δάπεδο αφού καθαριστεί θα στιλβωθεί με προστατευτικό γαλάκτωμα.

- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5α.Επένδυση τοιχοπετασμάτων με κεραμικά πλακίδια

Τα τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν (μέχρι ύψος 2.40 m) με κεραμικά πλακίδια πορσελάνης ,διαστ. 20Χ20 cm, πάχους ≥ 4 mm, λευκού χρώματος ,με αρμούς πλάτους 2 mm. Τα πλακίδια θα επικολληθούν με ειδική ισχυρή κόλλα . Ομοίως θα επενδυθεί με κεραμικά πλακίδια πορσελάνης και επιφάνεια συνολικού μήκους 2.50 m και ύψους 0.60 m πάνω από τον πάγκο στη στάση νοσηλευτών και επιφάνεια 0.60 Χ 0.60 m πάνω από το νιπτήρα στο θάλαμο μόνωσης.

Οι αρμοί θα γεμίσουν με χρωματιστό αρμόστοκο και στη συνέχεια θα αδιαβροχοποιηθούν με ειδικό υλικό.

5β. Προστατευτικές λωρίδες θυρών - τοιχοπετασμάτων

Προστατευτικές επικολλούμενες λωρίδες (φάσες) θυρών, από σκληρό PVC τύπου «ACROVYN», με επιφάνεια σαγρέ ματ, χρώματος επιλογής του Νοσοκομείου, πλάτους 200 mm και πάχους 3 mm, τοποθετούνται σε όλες τις ξύλινες θύρες της Μ.Τ.Ν., αμφίπλευρα  σε δύο ύψη ( ύψος πρόσκρουσης φορείων και κάτω μέρος), επικολλούμενες με δύο συνεχόμενες αυτοκόλλητες λωρίδες.

Οι ίδιες προστατευτικές επικολλούμενες λωρίδες τοποθετούνται στα τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας περιμετρικά στους θαλάμους ασθενών, στο γραφείο γιατρού και στην είσοδο – αναμονή, στο ύψος πρόσκρουσης των φορείων (επάνω τμήμα φάσας στα 90 cm).

6.  ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ

6α . Ξύλινες θύρες θαλάμων αιμοκάθαρσης

Προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) εσωτερικών θυρών θαλάμων αιμοκάθαρσης,  διαστάσεων 1.10 Χ 2.20 m. Θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές, από ξυλεία τύπου Σουηδίας με φύλλα πρεσσαριστά κόντρα – πλακέ πάχους 5mm, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας άριστης ποιότητας, χρώματος επιλογής του Νοσοκομείου, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4X5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές», καθαρής διατομής τουλάχιστον 36Χ8 mm με κενό 50X50 mm και περιθώρια 5Χ2.5 cm σε κάθε πλευρά, με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς,  όμοιες με τις υπάρχουσες στο Νοσοκομείο, ως προς τα πλαίσια, σόκορα, πόμολα, κλειδαριές κλπ. Θα αναρτηθούν από τρείς γαλλικούς μεντεσέδες. Περιλαμβάνονται όλα τα σιδηρικά (είδη κιγκαλερίας) ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας .

6β. Ξύλινη θύρα χώρου μονάδας επεξεργασίας νερού

Προβλέπεται η κατασκευή μιας (1) εσωτερικής θύρας στο χώρο της μονάδας επεξεργασίας νερού,  διαστάσεων 1.10 Χ 2.20 m,  ξύλινη πρεσσαριστή, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας, κατά τα λοιπά όπως το 6α.

6γ. Ξύλινη θύρα γραφείου γιατρού

Προβλέπεται η κατασκευή μιας (1) εσωτερικής θύρας στο γραφείο γιατρού, διαστάσεων 0.90 Χ 2.20 m,  ξύλινη πρεσσαριστή, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας, κατά τα λοιπά όπως το 6α.

6δ. Ξύλινες θύρες χώρων υγιεινής

Προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) εσωτερικών θυρών στους χώρους υγιεινής, διαστάσεων 0.90 Χ 2.20 m και 0.70 Χ 2.20 m, ξύλινες πρεσσαριστές, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας, κατά τα λοιπά όπως το 6α.

Οι κάσες όλων των ξύλινων θυρών θα είναι από ειδικές διατομές αλουμινίου βαρέως τύπου, χρώματος λευκού και θα φέρουν περιμετρικά ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα (ενδεικτικού τύπου ATHMER V – DICHTUNG 4.5 mm ή ισοδυνάμου) , για ηχομόνωση  .

7. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

7α. Ανοιγόμενη υαλόθυρα Μ.Τ.Ν.

Προβλέπεται η μετατροπή δύο (2) παραθύρων αλουμινίου σε εξωτερική υαλόθυρα αλουμινίου, που θα αποτελεί την εξωτερική είσοδο της νέας Μ.Τ.Ν., όπως προκύπτει από το σχέδιο νέας διαρρύθμισης του χώρου. Απαιτείται η αποξήλωση των δύο παραθύρων, η καθαίρεση της μεταξύ αυτών υπάρχουσας εξωτερικής πλινθοδομής και η κατασκευή νέων λαμπάδων από μπατική πλινθοδομή, σύμφωνα με το νέο σχέδιο κάτοψης ισογείου.

Η νέα υαλόθυρα θα είναι μονόφυλλη , ανοιγόμενη προς τα έξω, διαστ. 1.10 Χ 2.40 m, από κατάλληλες διατομές αλουμινίου λευκού χρώματος, βαρέως τύπου,   σειράς που να εξασφαλίζει βάρος >2,95κιλ (κάσα+μπόι+πηχάκι) ανά τρέχον μέτρο.

Η θύρα αποτελείται από :

-μπόγια

-οριζόντιες τραβέρσες (ενδιάμεση στο +0.95μ)

-πλήρες κάτω τμήμα με θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου βαμμένο αμφίπλευρα         με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε λευκό χρώμα

-πάνω τμήμα από διπλό θερμομονωτικό διαφανές τζάμι (5-12-5)

-πηχάκια, συνδέσμους, μεντεσέδες κλπ μικροεξαρτήματα

-μηχανισμό επαναφοράς

-μπάρα αντιπανικού

-πόμολο και κλειδαριά τέτοια που να επιτρέπει το άνοιγμά της προς τα έξω όταν είναι κλειδωμένη

7β. Ανοιγόμενη υαλόθυρα Μικροβιολογικού Εργ/ρίου

Προβλέπεται η μετατροπή ενός (1) παραθύρου αλουμινίου, σε εξωτερική μονόφυλλη υαλόθυρα αλουμινίου, ανοιγόμενη προς τα έξω, διαστ. 0.80 Χ 2.40 m, κατά τα λοιπά όπως το 7α.

7γ. Σταθερό εσωτερικό υαλοστάσιο

Προβλέπεται η κατασκευή σταθερού υαλοστασίου αλουμινίου διαστ. 1.20 Χ 1.00 m (Μ Χ Υ), στο τοιχοπέτασμα γυψοσανίδας μεταξύ στάσης νοσηλευτών και μονόκλινου θαλάμου αιμοκάθαρσης, από κατάλληλες διατομές αλουμινίου λευκού χρώματος, βαρέως τύπου και απλό υαλοπίνακα πάχους 5 mm.

7δ. Προστατευτικές γωνίες

Στις εξωτερικές γωνίες των διαχωριστικών από γυψοσανίδα θα τοποθετηθεί προστατευτική γωνία από λευκό αλουμίνιο , πάχους 3χιλ. , ύψους 1.50μ., 90ο και 135ο αντίστοιχα.

7ε. Πομπέ αλουμίνιο

Στην επαφή των πλαστικών δαπέδων με τα κεραμικά , βιδώνονται βέργες  αλουμινίου πομπέ ή τριγωνικής διατομής καλύπτοντας τον αρμό και την ελάχιστη υψομετρική διαφορά τους , προκειμένου να αποφευχθούν φθορές.

7στ. Συντήρηση παραθύρων

Προβλέπεται η συντήρηση – επισκευή όλων των υπαρχόντων παλαιών παραθύρων αλουμινίου της Μ.Τ.Ν..

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προβλέπεται η κατασκευή εξωτερικού στεγάστρου στην είσοδο της Μ.Τ.Ν., διαστάσεων 2.00 Χ 2.60 m, αποτελούμενου από σκελετό με κατάλληλες διατομές γαλβανισμένων κοιλοδοκών (οριζόντιες ράβδοι – κατακόρυφοι στύλοι), ηλεκτροστατικής βαφής, με επικάλυψη διαφώτιστα πολυκαρβονικά φύλλα.

9.  ΞΥΛΙΝΑ  ΕΡΜΑΡΙΑ

9α. Ερμάριο νοσηλείας

Στον τετράκλινο θάλαμο αιμοκάθαρσης, στην υπάρχουσα εσοχή δίπλα στη θύρα εισόδου από το διάδρομο, κατασκευάζεται ερμάριο αποθήκευσης υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού, διαστάσεων 1.20 Χ 2.40 Χ 0.80 m (Π Χ Υ Χ Β).

Το ερμάριο αποτελείται από δύο καθ’ ύψος κουτιά από μοριοσανίδα πάχους 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη και πορτόφυλλα από MDF πάχους 18 mm  επενδυμένα με έγχρωμη φορμάικα άριστης ποιότητας (HPL πάχους > 0.7 mm).  Στο κάτω μέρος τους (επαφή με το δάπεδο) θα τοποθετηθεί μπάζα όμοια με τα πορτόφυλλα.

Το κάτω κουτί θα φθάνει μέχρι το ύψος +1.20 m από το δάπεδο. Το πάνω κουτί θα ξεκινά από το ύψος +1.20 m και θα φθάνει μέχρι το ύψος +2.40 m από το δάπεδο.

Το κάτω κουτί περιλαμβάνει εσωτερικά έξι (6) συρτάρια κατάλληλα για αποθήκευση φαρμακευτικού – υγειονομικού υλικού, συρόμενα σε οδηγούς βαρέως τύπου με ροδάκια και το πάνω κουτί περιλαμβάνει τρία (3) σταθερά ράφια, από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 22 mm.

Όλα τα ορατά σόκορα στα πορτόφυλλα θα επενδυθούν με PVC πάχους 3 mm, με σπασμένες ακμές. Τα σόκορα των κουτιών και ραφιών θα επενδυθούν με καπλαμά.

Τα πορτόφυλλα θα διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας, πόμολα και αθόρυβους μεντεσέδες μεγάλης αντοχής.

Το κάτω κουτί θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενου ύψους ειδικά πόδια ( ρεγουλατόρους).

9β. Ερμάριο κρεμαστό

Προβλέπεται η κατασκευή στη στάση νοσηλευτών κρεμαστού ερμαρίου διαστάσεων 1.50 Χ 0.80 Χ 0.35 m (Π Χ Υ Χ Β).

Το ερμάριο αποτελείται από τρία κουτιά κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη, πλάτη πάχους 8 mm και πορτόφυλλα από MDF πάχους 18 mm  επενδυμένα με έγχρωμη φορμάικα άριστης ποιότητας (HPL πάχους > 0.7 mm). Τα εμφανή σόκορα θα καλυφθούν από PVC πάχους 3 mm. Τα σόκορα των κουτιών θα επενδυθούν με καπλαμά.

Το κάθε κουτί περιλαμβάνει εσωτερικά δύο κινητά ράφια από μοριοσανίδα πάχους 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη.

Τα πορτόφυλλα θα διαθέτουν πόμολα και αθόρυβους μεντεσέδες μεγάλης αντοχής.

Τα κουτιά θα στηριχθούν με ασφάλεια στην υπάρχουσα πλινθοδομή.

9γ.Ερμάριο δαπέδου

Προβλέπεται η κατασκευή στη στάση νοσηλευτών ερμαρίου δαπέδου διαστάσεων 1.50 Χ 0.85 Χ 0.55 m (Π Χ Υ Χ Β).

Το ερμάριο αποτελείται από τρία κουτιά κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη, πλάτη πάχους 8 mm και πορτόφυλλα από MDF πάχους 18 mm  επενδυμένα με έγχρωμη φορμάικα άριστης ποιότητας (HPL πάχους > 0.7 mm). Τα εμφανή σόκορα θα καλυφθούν από PVC πάχους 3 mm. Τα σόκορα των κουτιών θα επενδυθούν με καπλαμά.

Τα πορτόφυλλα θα διαθέτουν πόμολα και αθόρυβους μεντεσέδες μεγάλης αντοχής.

Τα κουτιά θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενου ύψους ειδικά πόδια (ρεγουλατόρους) και στο κάτω μέρος τους (επαφή με το δάπεδο) θα τοποθετηθεί μπάζα όμοια με τα πορτόφυλλα.

Τα κουτιά θα έχουν συνολικά τρία εσωτερικά κινητά ράφια από μοριοσανίδα πάχους 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη.

Το ερμάριο δαπέδου στο πάνω μέρος του θα έχει πάγκο εργασίας τύπου «DUROPAL»,  διαστάσεων 1.50 Χ 0.60 m και πάχους 45 mm, και θα περιλαμβάνει ανοξείδωτο νεροχύτη 40Χ40Χ30 cm και θερμομικτική μπαταρία τύπου κουζίνας. Ο νεροχύτης και η μπαταρία θα συνδεθούν στα παρακείμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

9δ.Επιπλο στάσης νοσηλευτών

Προβλέπεται η κατασκευή στη στάση νοσηλευτών επίπλου διαστάσεων 1.35 Χ 0.85/1.05 Χ 0.65 m (Π Χ Υ Χ Β), με διπλό πάγκο τύπου «πάσο», για 2 θέσεις εργασίας, με 3 συρτάρια με κλειδαριές, θέσεις για γραφική ύλη , θήκες φακέλλων κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Θα κατασκευαστεί από MDF πάχους 18 mm  επενδυμένο με έγχρωμη φορμάικα άριστης ποιότητας (HPL πάχους > 0.7 mm). Τα εμφανή σόκορα θα καλυφθούν από PVC πάχους 3 mm. Οι πάγκοι θα είναι τύπου «DUROPAL» πλάτους 0.60 και 0.35 mm (άνω και κάτω αντίστοιχα).

Οι χρωματισμοί των εμφανών στοιχείων των ερμαρίων θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.

10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

10α. Χρωματισμοί τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας

Όλα τα τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας θα περαστούν με «primer» γυψοσανίδας, θα στοκαριστούν με ακρυλικό στόκο, θα τριφτούν, θα περαστούν με αστάρι ακρυλικού και θα βαφούν με ατοξικό πλαστικό - ακρυλικό χρώμα σε δύο στρώσεις.

10β. Ανακαίνιση χρωματισμών πλινθοδομών

Προβλέπεται ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμών της εσωτερικής πλευράς των περιμετρικών πλινθοδομών της Μ.Τ.Ν. και όσων εσωτερικών παραμένουν. Θα γίνουν επισκευές – ψιλοστοκαρίσματα και τρίψιμο των επιφανειών και βαφή αυτών σε δύο στρώσεις.

Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των οικοδομικών στοιχείων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

11. ΣΗΜΑΝΣΗ

Στους χώρους της Μ.Τ.Ν. θα τοποθετηθεί σήμανση με ευκρινείς πινακίδες από πλεξιγκλάς.

11α. Πινακίδες θαλάμων, ενδείξεις εσωτερικών χώρων

Κατασκευάζονται από χρωματιστό, αδιαφανές πλεξιγκλάς, πάχους 3χιλ. διαστ. 25Χ10 cm και επικολλούνται στις πόρτες.

11β. Κεντρική πινακίδα εισόδου

Κατασκευάζεται από χρωματιστό, αδιαφανές πλεξιγκλάς, πάχους 7χιλ.,διαστ.

80Χ25 και τοποθετείται πάνω από την εξωτερική είσοδο της Μ.Τ.Ν..

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- ΓΕΝΙΚΑ

Στην κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων θα ληφθούν υπόψη οι Προδιαγραφές  Ηλεκτρομηχανολογικών  Εγκαταστάσεων Νοσοκομείων» του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης (Απόφαση έγκρισης ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010) και οι παρακάτω ελληνικοί κανονισμοί.

- α.     Υδραυλικά – Αποχετεύσεις

·	"Εγκαταστάσεις σε Κτίρια και Οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού νερού". Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86.

·	"Εγκαταστάσεις σε Κτίρια και Οικόπεδα: Αποχετεύσεις". Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86.

·	"Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ Α 270/23-6-1986).

·	Τις διατάξεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας  (ΦΕΚ 528/ Β 0 / 08-09-1983).

- Πρότυπα  ΕΛΟΤ  και DIN

- β.     Ηλεκτρικά

·	Το Ελληνικό Πρότυπο «ΕΛΟΤ HD 384» που έχει αντικαταστήσει τον Κανονισμό            Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων «ΚΕΗΕ» σύμφωνα με την Υ.Α Φ7.5 / 1816 /88 /2004 – ΦΕΚ Β / 4701 / 5.3.2004

·	 Κανονισμός VDE 0298.

·	 ΔΕΗ, ΓΔΔ: Παροχές μέσης τάσης, Οδηγία διανομής Νο 34.

- Κανονισμός ΔΕΗ σχετικά με την παροχή χαμηλής τάσης.

- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1 KV, DIN VDE 0100

- Ηλεκ/λογικές εγκαταστάσεις σε χώρους συγκεντρώσεως ανθρώπων, DIN VDE 0108 Teil 1

- Διαστασιολόγηση  μπαρών από χαλκό, DIN 43671

- Οδηγίες για τον υπολογισμό του ρεύματος βραχυκυκλώσεως, VDE 0102

- Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για υλικό ζεύξης και προστασίας χαμηλής τάσης, DIN VDE 0660, Teil 100, IEC 947-1

- Διακόπτες ισχύος DIN VDE 0660, Teil 101 IEC 947-2

- Διακόπτες φορτίου, αποζεύκτες, μονάδες ασφαλειών-διακοπτών, DIN VDE 0660, Teil 107IEC 408, IEC 947-3

- Ασφάλειες χαμηλής τάσης, DIN VDE 0636, Διακόπτες προστασίας αγωγών, DIN VDE 0641

- Προστασία με διακόπτη διαφυγής εντάσεως DIN VDE0664

- Ηλεκτρονόμοι και Εκκινητές  Χ.Τ., DIN VDE 0660, Teil 102, 104, 106, IEC 158-	1, IEC947-4, IEC292-1, IEC292-2

- Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων, DIN VDE 0660, Teil 200 έως 209, IEC 337-1, -2Α, -2Β, - 2C, IEC 947-5

- Καλώδια H05VV (ΝΥΜ), Πίνακας ΙΙΙ άρθρο 135 κατηγορία 1α & 3 αΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69  (DIN 47 702)

- Καλώδια J1VV (ΝΥΥ), VDE 0271 ,Γυμνοί χάλκινοι αγωγοί, VDE 0255/51 και VDE 0255/52

- Εσχάρες καλωδίων, DIN 17162

- Μεταλλικοί πίνακες διανομής stab, DIN 40050/IEC 144

- γ.     Πυρασφάλεια

·	Κανονισμός Πυροπροστασίας των κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα 71/1988).

·	Πυροσβεστικές Διατάξεις 1. 2  και 3 με τα παραρτήματά τους (ΦΕΚ Β1148/30-12-78, ΦΕΚ Β 100/3-2-79 και ΦΕΚ Β 20/191-81).

·	Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2451/86.

- δ.     Ασθενή  Ρεύματα

·	"Κανονισμός μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντηρήσεως, τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών" (ΦΕΚ Β 269/18-4-71,ΦΕΚ Β 331/31–3-81,ΦΕΚ Β 117/26-2-81).

·	"Κανονισμός τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ Β 269/8/4/71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

·	"Κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών " (ΦΕΚ Β 767/31-12-92).

·	ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, ΕΙΑ/ΤΙΑ 569.

·	Πρότυπα ΕΛΟΤ.

·	VDE 0800, 0804, 0815, 0816, 0817, 0855, 0860, 0875, 0890, για εγκαταστάσεις κεντρικής κεραίας ραδιοφώνου και τηλεοράσεως

- ε.     Εγκατάσταση  Ιατρικών Αερίων

- Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Ιατρικών αερίων – κενού , Συστήματος απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης , όπως ισχύουν σήμερα

- ΤΟΤΕΕ 2491/86 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια - Αποθήκευση και διανομή αερίων για

ιατρική χρήση

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προβλέπεται αποξήλωση των υπαρχουσών ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων από τους τοίχους που καθαιρούνται, αποξήλωση από τις οροφές των υπαρχουσών αχρηστεμένων σωληνώσεων και καλωδιώσεων και από τις ψευδοροφές όλων των παλαιών φωτιστικών σωμάτων, αποξήλωση των ειδών υγιεινής και των υδραυλικών εγκαταστάσεων από τα υπάρχοντα ντους – wc και αποξήλωση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα στην αποστείρωση και κατασκευή νέου σε άλλη πρόσφορη θέση. Πριν τις αποξηλώσεις θα απομονώνονται ηλεκτρικά και υδραυλικά όλες οι εγκαταστάσεις και συσκευές, ώστε οι αποξηλώσεις να γίνονται με απόλυτη ασφάλεια.

Οι αποξηλώσεις φωτιστικών σωμάτων, διακοπτών, ρευματοδοτών, του ηλεκτρικού πίνακα των μπαταριών ύδρευσης και λοιπών συσκευών θα γίνει με προσοχή, ώστε όσα είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο και θα μεταφερθούν σε χώρο που αυτό θα υποδείξει. Τα υπόλοιπα άχρηστα υλικά αποξηλώσεων, θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο εκτός Νοσοκομείου, σε χώρο επιτρεπόμενο από τις Αρχές.

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σε όλους τους χώρους της Μ.Τ.Ν. θα κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και συγκεκριμένα :

α) θα εγκατασταθεί νέος ηλεκτρικός πίνακας στεγανού τύπου, εξωτερικής τοποθέτησης, με παροχή 5 Χ 16 mm2 από ΔΕΗ – ΗΖ, με γενικό τριφασικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες 3 Χ 63 Α, ασφαλειοδιακόπτες διανομής και ρελέ διαφυγής. Από τον πίνακα θα αναχωρούν γραμμές κατάλληλης διατομής για ρευματοδότες, φωτισμό, κλιματιστικές συσκευές κλπ, σύμφωνα με τα επόμενα και ανεξάρτητη γραμμή διατομής 5 Χ 6 mm2 για την τροφοδότηση του συγκροτήματος επεξεργασίας νερού.

β) θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων για φωτισμό, ρευματοδότες, γειώσεις, κλιματιστικές συσκευές κλπ και ασθενών ρευμάτων για τηλέφωνα, data και TV

γ) θα τοποθετηθούν ρευματοδότες και διακόπτες χωνευτοί τύπου MOSAIK της LEGRAND και λήψεις τηλεφώνου – data και TV.

Στους χώρους της Μ.Τ.Ν. θα προβλεφθούν οι παρακάτω ρευματοδότες και λήψεις τηλεφώνου - data:

α) στους χώρους αιμοκάθαρσης 20 ρευματοδότες (4 ανά θέση αιμοκάθαρσης), που τοποθετούνται σε επιτοίχια κονσόλα και επιπλέον περιμετρικά των χώρων 1 ρευματοδότη ανά 2 m

β)  στο γραφείο γιατρών 3 ρευματοδότες χωνευτοί και 1 λήψη τηλεφώνου - data,

γ) στη στάση νοσηλευτών 3 ρευματοδότες χωνευτοί (στους πάγκους εργασίας) και 1 λήψη τηλεφώνου - data

δ) στην είσοδο – αναμονή 2 ρευματοδότες χωνευτοί

ε) στο θάλαμο αιμοκάθαρσης 4 κλινών θα τοποθετηθεί γραμμή - λήψη TV.

Οι καταναλώσεις θα τροφοδοτούνται μέσω διακοπτών διαρροής, κατά ομάδες έως 6 παροχών (ανάλογα με τα φορτία κάθε παροχής).

Ειδικά οι ρευματοδότες στις κονσόλες των θέσεων αιμοκάθαρσης θα τροφοδοτούνται ανά 2 από ιδιαίτερη ενισχυμένη γραμμή (3 KW), μέσω μετασχηματιστή 230V/230V (μ/σ μόνωσης).

Για τις γραμμές των φωτιστικών θα προβλέπονται ιδιαίτεροι διακόπτες διαρροής.

Ο πίνακας ενδείξεων της κάθε συσκευής ελέγχου μόνωσης μ/σ 230V/230V, θα τοποθετείται στο χώρο που τροφοδοτεί ο μ/σ 230V/230V.

Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας θα τροφοδοτηθεί με τριφασική παροχή κατάλληλης διατομής, ώστε να καλύπτονται με ασφάλεια όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρικά φορτία της νέας Μ.Τ.Ν.

Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο ισοδυναμικών συνδέσεων στους χώρους αιμοκάθαρσης. Θα τοποθετούνται 2 μπάρες γειώσεων Cu 40mm X 3mm η καθεμιά σε κάθε κονσόλα θέσης αιμοκάθαρσης, όπου θα συνδέονται με κατάλληλα καλώδια, οι γειώσεις των ρευματοδοτών και οι λήψεις γειώσεων των κονσολών. Επίσης τοποθετούνται 2 γενικές μπάρες γειώσεων Cu 40mm X 3mm η καθεμιά στην ψευδοροφή του χώρου αιμοκάθαρσης, όπου συνδέονται με κατάλληλα καλώδια, οι μπάρες γειώσεων των κονσολών και τα μεταλλικά αντικείμενα του χώρου. Οι γενικές μπάρες συνδέονται μεταξύ τους και με τη μπάρα γείωσης του πίνακα από ΔΕΗ – ΗΖ που τροφοδοτεί τη Μ.Τ.Ν..

Σε κάθε θέση αιμοκάθαρσης προβλέπεται η τοποθέτηση κονσόλας (συνολικά 5 τεμ.) από κατάλληλο προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο πάχους 3 mm, μήκους 1.80 m, που θα διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε δικτύου και θα στερεώνεται στον τοίχο, με τη βάση του σε απόσταση 1.60 m από το δάπεδο.

Κάθε κονσόλα θα περιλαμβάνει 1 φωτιστικό άμεσου φωτισμού με διακόπτη, 4 ρευματοδότες από ΔΕΗ – ΗΖ, 2 λήψεις γειώσεων, 1 λήψη Ο2 (οξυγόνου).

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με υλικά εγκεκριμένα άριστης ποιότητας και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας της Μ.Τ.Ν. θα έχει υλικά άριστης ποιότητας τύπου SIEMENS και θα τροφοδοτηθεί από τις υπάρχουσες ηλ/κές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

## Κατασκευαστικά και διάφορα στοιχεία :

- Τα καλώδια των κινητήρων θα είναι διατομής τουλάχιστον 2.5 mm2, των κυκλωμάτων φωτισμού τουλάχιστον 1.5 mm2  και των ρευματοδοτών τουλάχιστον 2.5 mm2.

- Τα παροχικά καλώδια πινάκων θα είναι 3φασικά.

- Οι σχάρες των καλωδίων θα είναι μεταλλικές, γαλβανισμένες εν θερμώ και θα συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματά τους (στηρίγματα, ταυ, κ.λπ.).  Τα καλώδια θα στερεωθούν πάνω σε αυτές αν απαιτείται και θα είναι ευθυγραμμισμένα.  Σε κατακόρυφες διαδρομές τα καλώδια θα δεθούν.

- Τα μεγέθη των σχαρών θα είναι τέτοια έτσι ώστε το βάρος των καλωδίων που θα τοποθετηθούν αρχικά να μην υπερβαίνει τα 3/4 του ονομαστικού φορτίου που μπορεί να μεταφέρει κάθε σχάρα.  Το 3/4 ισχύει και για την κάλυψη του χώρου της σχάρας. Τα στηρίγματα θα έχουν την ικανότητα να φέρουν πρόσθετο βάρος 75 kg.

- Τα καλώδια που οδεύουν στους τοίχους ή τις οροφές ορατά θα στερεωθούν πάνω σε σιδηροτροχιές με στηρίγματα, για παράλληλη όδευση περισσότερων από 2 καλώδια.  Οι σιδηροτροχιές θα τοποθετηθούν ανά 50 cm περίπου ή και σε μικρότερες αποστάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ευθεία πορεία των καλωδίων.

- Όταν οδεύουν παράλληλα ένα ή δύο καλώδια (τροφοδοσία φωτιστικών κ.λπ.), θα καρφωθούν απευθείας στους τοίχους ή οροφές με στηρίγματα ανά 20 cm το πολύ.  Προσοχή πρέπει να δοθεί στα ξετρυπήματα τοίχων όπου κατά περίπτωση θα απαιτηθεί η συνεργασία με την επίβλεψη των οικοδομικών. Στα ξετρυπήματα θα χρησιμοποιούνται μικρά κομμάτια σωλήνων (μανσόν). Για την περίπτωση περισσότερων από 5 καλώδια ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να τοποθετηθεί μικρή σχάρα αντί σιδηροτροχιών.

- Σε περίπτωση που αγωγοί ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οδεύουν παράλληλα:

-	Αν οδεύουν σε σχάρες θα χρησιμοποιηθούν χωριστές σχάρες για τα ισχυρά και χωριστές για τα ασθενή.

-	Αν οδεύουν σε τοίχο παράλληλα, τα καλώδια ισχυρών θα τοποθετηθούν ψηλότερα και στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση.

## Η εγκατάσταση τηλεφώνων - DATA περιλαμβάνει το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο της Μ.Τ.Ν., δηλαδή τις λήψεις τηλεφώνων - data, τους αγωγούς, τους σωλήνες, τα κουτιά διελεύσεως και διακλαδώσεως, τους τοπικούς κατανεμητές, τα καλώδια και τη σύνδεση με τον υπάρχοντα κεντρικό κατανεμητή του ορόφου. Οι λήψεις των τηλεφώνων θα είναι τύπου RJ45 cat 6ea και των δεδομένων (data) θα είναι RJ45 cat 6ea. Η σύνδεση των λήψεων θα γίνει κατά το πρότυπο Ε/Α/ΤΙΑ 568Α.

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) νέων WC (ΑΜΕΑ – Προσωπικού), πλήρως εξοπλισμένων και η τοποθέτηση – σύνδεση νιπτήρα στο θάλαμο μόνωσης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή πλήρους υδραυλικής εγκατάστασης ύδρευσης – αποχέτευσης στα 2 νέα WC, η τοποθέτηση ειδών υγιεινής (3 νιπτήρες, 2 λεκάνες, 2 καζανάκια χαμηλής πίεσης), η τοποθέτηση 3 θερμομικτικών μπαταριών και όλων των απαραίτητων αξεσουάρ και εξοπλισμού για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.

Επίσης θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης για τα 5 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, με οριζόντιο δίκτυο Φ 75 mm και κατακόρυφα τμήματα Φ 50 mm, που θα φέρουν σιφώνι τύπου U (σε απόσταση τουλάχιστον 0.50 m από το στόμιο) στις θέσεις των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης. Στα επίτοιχα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετηθεί σιδηροκατασκευή γαλβανισμένη «εν θερμώ», για προστασία των σωλήνων από κρούσεις.

Τα νέα δίκτυα ύδρευσης θα κατασκευαστούν με πολυστρωματικές σωληνώσεις ύδρευσης (πολυαιθυλένιο – αλουμίνιο), πίεσης   ΡΝ  20, διατομής Φ 16 – Φ 18 mm, με τα κατάλληλα συνδετικά εξαρτήματα άριστης ποιότητας και τα νέα δίκτυα αποχέτευσης με σωλήνες PVC 6 atm τύπου NOVADUR ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ.

Το  νέο δίκτυο σωληνώσεων  ψυχρού – θερμού νερού, οριζόντιο και κατακόρυφο, θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Το οριζόντιο δίκτυο θα παρουσιάζει κλίση προς τα άνω περί το 1% ώστε να αποφεύγεται κατακράτηση θυλάκων αέρα και δυσχέρεια στην κανονική κυκλοφορία του νερού. Στις θέσεις διελεύσεως των σωλήνων δια των δαπέδων ή τοίχων αυτοί θα περιβάλλονται από σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου (περιλαίμιων) για την αποφυγή συγκολλήσεως με τα οικοδομικά υλικά και την εξασφάλιση της ελεύθερης διαστολής - συστολής αυτών.

Στους κλάδους του δικτύου και σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν διαστολικά. Τα διαστολικά τοποθετούνται και στις θέσεις διέλευσης από αρμούς. Λυόμενοι σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν στο οριζόντιο και κατακόρυφο δίκτυο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επεμβάσεων στο δίκτυο σωληνώσεων.

Στους κατακόρυφους κλάδους του δικτύου  (προσαγωγή - επιστροφή), θα τοποθετηθούν κρουνοί εκκένωσης του δικτύου.  Εξαεριστικά  θα τοποθετηθούν στα υψηλότερα σημεία κάθε στήλης.

Στην αρχή κάθε κλάδου, από τον  συλλέκτη  θα τοποθετηθούν σφαιρικές δικλείδες διακοπής (βάνες)  για την απομόνωση του κλάδου.

Όλο το δίκτυο θερμού νερού θα μονωθεί με μονωτικό μαύρου χρώματος, ελαστομερές  κλειστών κυψελών, τύπου AF/ARMAFLEX.  Το πάχος του μονωτικού υλικού θα είναι:

- 13 mm για σωλήνα διαμέτρου έως  DN 50 .

- 19 mm για σωλήνα διαμέτρου άνω του  DN 50

Τα W.C. και οι νεροχύτες αποχετεύονται κατ' ευθείαν στις κατακόρυφες στήλες, συλλεκτήριους αγωγούς ή τα φρεάτια ενώ οι νιπτήρες μέσω σιφωνίων δαπέδου.

Οι  αποχετεύσεις  θα  γίνουν  ως  κάτωθι:

- Νιπτήρα με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη παγίδα και σωλήνα DN40 προς  σιφώνι δαπέδου.

- Λεκάνες W.C. με σωλήνα PVC DN100 προς στήλη ή οριζόντιο συλλεκτήριο αγωγό  ή  φρεάτιο.

- Νεροχύτης με σωλήνα DN50 προς  στήλη ή οριζόντιο συλλεκτήριο αγωγό ή προς  φρεάτιο.

- Σιφώνια δαπέδου με   σωλήνα DN50  προς στήλη ή συλλεκτήριο αγωγό ή προς  φρεάτιο.

- Απορροή (συμπύκνωμα) εσωτερικής μονάδας κλιματισμού με  σωλήνα DN 25 ή    DN 32  και με την παρεμβολή σιφωνιού τύπου «S ».

- Οριζόντιο δίκτυο με πλαστικό σωλήνα PVC διατομής τουλάχιστον 100 mm, που στις αλλαγές κατεύθυνσης θα έχει πλαστικά φρεάτια ή τάπες καθαρισμού.

Ο  εξαερισμός  θα είναι κύριος με πλαστικό σωλήνα PVC.

Στην εγκατάσταση θα τηρηθούν οι κάτωθι παραδοχές

- Κάθε υποδοχέας θα διαθέτει την δική του παγίδα

- Κάθε σιφώνι θα αποχετεύει μέχρι τρείς (3) υδραυλικούς υποδοχείς.

Οι υδραυλικοί υποδοχείς των χώρων υγιεινής θα είναι από υαλώδη πορσελάνη (vitreous china), σύμφωνα με την παρ. 2,4 του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου NHS 3/1970 με ποιότητα υαλώματος και επιτρεπόμενες ανοχές σύμφωνα με το κεφ. 3 και τον πίνακα 1 του πιο πάνω προτύπου και θα φέρουν διάταξη εξαερισμού είτε με προσαρμογή του σωλήνα εξαερισμού απευθείας στον υποδοχέα, εφ' όσον διατίθεται ειδικό στόμιο πχ λεκάνη WC, είτε με εξαερισμό του σιφωνίου  δαπέδου στο οποίο αποχετεύεται ο υδραυλικός υποδοχέας.

Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι λευκού χρώματος

Προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω ειδών:

- Νιπτήρες πορσελάνης, όπως στα σχέδια , διαστ.  περίπου  37Χ55 cm

- Νεροχύτης ανοξείδωτος , όπως στα σχέδια , μίας σκάφης διαστ. περίπου   40Χ40Χ30 cm ,

- Λεκάνες wc ευρωπαϊκού τύπου ,υψηλής πίεσης με βαλβίδα, επιδαπέδιες, λευκές

- Χαρτοπετσετοθήκη χειρός διαστ. 30Χ30Χ15cm χωρητικότητας 250 χαρτοπετσετών περίπου διαστ.  εκάστης χαρτοπετσέτας 25χ12 cm, σε κάθε θέση νιπτήρα,

- Δοχείο ρευστού σάπωνα  ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σε κάθε WC,

- Χαρτοθήκη πορσελάνης για τις λεκάνες διαστ. 15χ15 cm.

- Καθρέπτης για τους νιπτήρες,

- Εταζέρα για τους νιπτήρες,

- Άγκιστρα μονά σε κάθε χώρο με λεκάνη,

- Λεκάνη ΑΜΕΑ με καζανάκι και ειδικό κάθισμα διαστάσεων  710Χ385Χ405 mm, έχει ιδικό ανυψωμένο πλαστικό κάθισμα και καπάκι από πρώτης ποιότητας πλαστικό και καζανάκι χωρητικότητας 7,5 λίτρων πλαστικό, με χρωμέ διακόπτη λειτουργίας στο μπροστινό μέρος και φλοτέρ για τον έλεγχο της υπερχείλισης .

- Νιπτήρας ΑΜΕΑ διαστάσεων του νιπτήρα είναι 400 Χ 550 mm, έχει μία οπή για τοποθέτηση αναμικτικής μπαταρίας, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι και βαλβίδα χρωμέ  (στραγγιστήρας).

- Θήκη και βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βάση.

- Δοχείο απορριμμάτων W.C. , ανοξείδωτο.

- Τα είδη κρουνοποιϊας και διανομής νερού θα είναι ορειχάλκινα.

- Αναλυτικά προβλέπονται:

- α)Για νιπτήρες : Αναμικτήρες ζεστού–κρύου νερού ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, επί νιπτήρα, με σταθερό ράμφος και μοχλό χειρισμού

- ON / OFF (πάνω – κάτω)

- Ζεστό / κρύο (αριστερά – δεξιά).

- β)Για τους νεροχύτες: Αναμικτήρες ζεστού–κρύου νερού, ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, επί νεροχύτη, με μακρύ περιστρεφόμενο ράμφος τύπου J και μοχλό χειρισμού

- ON / OFF (πάνω – κάτω)

- Ζεστό / κρύο (αριστερά – δεξιά).

- γ)Για τα WC : Παροχή νερού λεκάνης WC με βαλβίδα έκπλυσης (flash valve), εντοιχισμένη

- Η βαλβίδα περιλαμβάνει

- βαλβίδα απομόνωσης και ρύθμισης ροής

- βαλβίδα έκπλυσης

- σωλήνα σύνδεσης με λεκάνη WC

- δ)Για τους νιπτήρες ΑΜΕΑ  : Κρουνός (Μπαταρία) επί νιπτήρα σταθερός , με χειρομοχλό λειτουργίας και  χρονορύθμιση  ροής.

- ε)Για κρουνούς ΑΜΕΑ : Διακόπτης προανάμειξης νερού με δυο εισόδους και μια έξοδο. Η προρρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται με κλειδί για θερμοκρασίες από 25-30C. Ο διακόπτης φέρει βαλβίδες αντεπιστροφής στις εισόδους.

Τα νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα συνδεθούν με τα υπάρχοντα παρακείμενα δίκτυα του Νοσοκομείου, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Προβλέπεται η κατασκευή νέων δικτύων παροχής οξυγόνου και κενού για ιατρική χρήση στις θέσεις των κλινών αιμοκάθαρσης, που θα συνδεθούν με τα υπάρχοντα δίκτυα του Νοσοκομείου. Οι λήψεις οξυγόνου και κενού θα τοποθετηθούν επί των κονσολών , ιδίου τύπου με τις υπάρχουσες στο Νοσοκομείο.

Τα δίκτυα διανομής ιατρικού οξυγόνου και κενού θα σημανθούν (χρωματιστούν) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς DIN και θα κατασκευαστούν με σωλήνες και εξαρτήματα (ταυ, γωνίες, καμπύλες κλπ.) καθαρού χαλκού (99.99 %), σύμφωνα με DIN 1786 και DIN 17671, ελεύθερες αρσενικού, πλήρως απολιπασμένες ταπωμένες στα άκρα τους, χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς prΕΝ 13348 της ΕΕ και συγκολλημένες με ασημοκόλληση AG11, με την βοήθεια ειδικού βώρακα AGIFLUX σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (Ν2).

Για τον έλεγχο της τελικής πιέσεως των λήψεων οξυγόνου και κενού αλλά και την απομόνωση κάθε τμήματος, θα προβλεφθεί στον αντίστοιχο τροφοδοτικό κλάδο του δικτύου η τοποθέτηση σταθμού ελέγχου με τα κατάλληλα όργανα, όπως σταθεροποιητές πίεσης, βάννες,  πρεσσοστάτες, μανομέτρα κλπ, μέσα σε κατάλληλο μεταλλικό κιβώτιο κοντά στη στάση νοσηλευτών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής θα ελεγχθεί η στεγανότητα του δικτύου και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Για τον επαρκή φωτισμό των χώρων προβλέπεται η τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση συνολικά 25 φωτιστικών σωμάτων ψευδοροφής (τύπου φωτιστικού πάνελ), διαστάσεων 60 Χ 60 cm, LED 30W 240V IP20 3000K, μέσης ονομαστικής διάρκειας ζωής 50000h, με σκελετό από λευκό αλουμίνιο, τύπου LEDVANCE PANEL LED 600 της OSRAM, και 8 αυτόνομων IP65 φωτιστικών ασφαλείας 8 W – 3 h επίτοιχων.

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η θέρμανση και η ψύξη των χώρων της Μ.Τ.Ν. θα εξασφαλιστεί με την τοποθέτηση και σύνδεση αυτόνομων τοπικών κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου (split), τεχνολογίας DC INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ .

Συγκεκριμένα στο θάλαμο αιμοκάθαρσης 4 κλινών θα εγκατασταθεί τοπική κλιματιστική συσκευή ψευδοροφής (κασέτα), ονομαστικής ισχύος 30000 – 36000 Btu/h, με δυνατότητα εισαγωγής νωπού (φρέσκου) αέρα και παροχής κλιματισμού στον παρακείμενο μονόκλινο θάλαμο. Η εισαγωγή του νωπού (φρέσκου) αέρα θα γίνει με κατάλληλη προσαρμογή των υπαρχόντων παλαιών αεραγωγών. Η κλιματιστική μονάδα (εσωτερική και εξωτερική συσκευή) θα τροφοδοτηθεί ηλεκτρικά, με ανεξάρτητη γραμμή και ασφαλειοδιακόπτη από τον ηλ/κό πίνακα της Μ.Τ.Ν..

Στο γραφείο γιατρού και στην είσοδο – αναμονή θα εγκατασταθούν δύο τοπικές κλιματιστικές συσκευές  τοίχου ονομαστικής ισχύος 7000 – 9000 Btu/h.

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στους κύριους χώρους της Μ.Τ.Ν., που θα συνδεθεί στο κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης τουκτιρίου. Το σύστημα πυρανίχνευσης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "Άρθρο 12 : Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις", του Π.Δ. 71/1988, όπως ισχύει σήμερα  και τις διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2451/86. Επίσης θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενοι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς χημικής σκόνης των 6kg ή 12kg και CO2 των 6kg, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 2863.

Δ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες οι προαναφερόμενες κύριες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες και όποια άλλη δευτερεύουσα απαιτείται, για τη δημιουργία της νέας Μ.Τ.Ν. στο Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης (Α1) διαμόρφωσης των χώρων, θα κατασκευαστούν με υλικά άριστης ποιότητας, από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών, που θα κατέχουν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις των ΕΤΕΠ και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, με σήμανση CE. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δείγματα των υλικών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει προς έγκριση από την Υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την αποπεράτωσή τους, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ανθρώπων, οχημάτων και εγκαταστάσεων και να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου. Εάν, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, προκληθούν τυχόν φθορές ή ζημιές στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, στα κτίρια, ή στον περιβάλλοντα χώρο οφειλόμενες στις εκτελούμενες εργασίες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση και πλήρη αποκατάστασή τους, με δικές του αποκλειστικά δαπάνες.

Όλοι οι χώροι θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να προσκομίσει και να τοποθετήσει στο εργοτάξιο (στο περίβολο της ΜΤΝ) εργοταξιακό οικίσκο τύπου ISOBOX, διαστάσεων 2.50 Χ 5.00 Μ  περίπου, με θύρα και παράθυρο κατάλληλων διαστάσεων. Ο οικίσκος αυτός μετά την περάτωση του έργου θα παραμείνει στην κυριότητα του Νοσοκομείου.

Πειραιάς   27  Ιουλίου  2018

Ο συντάξας

Δημ. Καραγεώργης

Διπλ. Πολ. Μηχανικός